H A R T

全功能手持通讯器

使

用

说

明

您的需要

我们的追求

金湖中泰仪表有限公司

地址:江苏金湖工业园区

电话:0517-86990888

传真:0517-86892917

http://www.jsakyb.com

一  基本使用

本通讯器适合HART协议智能压力变送器的通讯操作，与HART275、HART375，HART475,HART388兼容，具有极好的兼容性，可通讯1151、3051、EJA、ABB及其他HART协议的进口仪表，完全兼容国产的各种智能压力变送器。且具有HART Moden功能，通过它与各厂家的上位机软件配合使用可对仪表更全面的调整与维护。

1.1安装电池组（操作前请先关机）

1、将现场通讯器正面向下放在平衡的地方，注意不要毁坏液晶屏。

2、推开电池盖锁，打开开后盖更换电池。

1.2开机注意事项

在开机前，请确保以下几点：

·该现场通讯器没有物理机械损坏

·电池组已经装好

·将现场通讯器连接到回路

启动手操器

按住“开关”键，直到液晶屏亮，说明开机成功。

关闭手操器

按住“开关”键，直到液晶屏关闭，说明关机完成。

1.3键盘使用

开关键

该键用于启动或关闭现场通讯器。

导航箭头键

四个导航箭头键供菜单选择功能。

按→键进下一级菜单，按←键返回上级菜单，按↓↑键可以在菜单中切换。在字符数字输入模式，←键可以作为退格键使用，→键用作确认健。

修改键

对于可以修改的内容，液晶的最下面一行会自动显示“修改”字样，此时按修改键即进入修改页面。

退出

在字符数字输入模式，液晶最下面一行出现“退出”选项，此时按该健即退出输入界面。

字符数字键盘

字符数字键盘可以输入字符、数字以及其他符号，例如标点符号等。他有字符和数字两种输入模式，现场通讯器能根据需要，自动选择输入模式。

在字符输入模式，若要输入数字，直接按数字所在的键盘，若要输入字符，根据字符在键盘上的位置，先输入“左”、“中”、“右”中的一个键，再按字符所在的小键盘。例如要输入字符“T”，先按“中”键，再按字符数字4键盘。

HOME键

直接返回主菜单的快捷键，在字符数字输入模式，该键无效。

PV键

监测实时变量的快捷键，观察实时压力、电流、百分比、温度在字符数字输入模式，该键无效。

二  在线操作菜单

  - 检测菜单（如图2-1-1）

选择检测方式：

1、轮询检测

2、按轮询号检测

图2-1-1

2.1.1  轮询检测

选择该菜单，现场通讯器将从轮询号0到轮询号15依次检测设备，若检测到设备，将自动显示设备类型和工位号；若没有检测到设备，将出现没有检测到变送器的警告。

2.1.2  按轮询号检测

对指定轮询号的设备进行检测，按↑↓键可以在0-15之间选择轮询号，然后按→键开始检测，若检测到设备，自动显示设备类型及工位号；若检测不到设备，将出现没有检测到变送器的警告。

  - 主菜单（图2-2）

子菜单

主菜单：

1、过程变量

2、组态与测试

3、特征化

1、过程变量

2、组态与测试

3、特征化

4、校准

5、显示模式选择                      图2-2

2.2.1  过程变量（图2-3）

实时显示变送器的压力、百分比、电流、温度等参数，按←键3秒后弹起方可退出实时变量监测模式。

压强－0.258    KPa

电流  4.820    mA

百分比5.127    %

温度  19.570   ℃

图2-3

2.2.2  组态与测试（图2-4）

子菜单：

主菜单：

1、设备测试

2、回路测试

3、用户量程

1、设备测试

2、回路测试

3、用户量程

4、基本设置

图2-4

2.2.2.1  设备检测

检测设备状态，若一切正常，液晶显示“设备正常”，若有错误，将出现警告指示。

2.2.2.2  回路测试

检测D/A的电流输出。先在回路里串连一个电流表，再键入一个1-20mA之间的电流值，送入变送器，变送器会自动输出键入的电流值，若键入的值与电流的显示值不相等，需做电流微调。

2.2.2.3  用户量程（图2-5）

用户量程：

1、键盘输入

2、提供压力值

图2-5

键盘输入

选择此基单后，首先提示传感器的量程范围（图2-6），然后进入量程设定菜单（图2-7），按↑↓键选择零点或量程，然后输入用户需要设定的数值（保留二位小数），再按→键送入变送器。

传感器量程：

L  －180.000KPa

H    180.00KPa

→

＞＞用户量程：

L  －180.000KPa

H    180.00KPa

→

图2-6                          图2-7

提供压力值（图2-8）

用变送器当前所受压力值设定零点和量程，按↑↓键选择，按→键确定。

＞＞提供压力值

1、零点

2、量程

图2-8

    - 基本设置（图2-9）

子菜单：

＞＞基本设置

1、单位

2、写保护

3、阻尼

1、单位

2、写保护

3、阻尼

4、输出方式                          图2-9

5、设备信息

6、材料信息

单位    修改主变量的单位以及显示的单位。

提供Kpa、Pa、MPa、mmH2O、mmHg、Bar、mmBar、1nH2O、1n1g/cm2、kg/cm2、psi、torr、atm、%、mA这些单位。当单位码不能识别时显示No（表示unknow），修改方法见菜单树。

写保护

读写设备的保护状态，当为写保护时，变送器内部数据不可改。

阻尼

读写设备的阻尼系数（保留三位小数点）。单位为秒。

输出方式

读写设备的输出方式，分为线性和开方两种。默认线性。

设备信息

读写工位号、日期、描述符、信息、最终装配号。

仪表材料信息

读写设备的泄放阀、O型圈、法兰类型、法兰材料等信息。

2.2.3  特征化（图2-10）

＞＞特征化

1、传感器微调

2、传感器量程

3、用户量程

子菜单

1、传感器微调

2、传感器量程

3、用户量程                         图2-10

4、小信号切除

5、温度补偿

该菜单下的操作会严重影响变送器的正常工作和精度，因此在进入此菜单时，需要输入验证密码（如图2-11）。

请输入密码：

******

退出     →

图2-11

密码：888888

传感器微调（图2-12）

＞＞传感器微调：

1、零点微调

2、高端微调

3、低端微调

图2-12

零点微调

给变送器加0压力后选择此操作，变送器自动调节零点。

高端微调（操作前先将变送器单位改为KPa，操作后改回）

给变送器加高端压力（单位KPa），键入所加的压力值（保留三位小数），变送器自动校正，使输出为所加的压力值。

低端微调（操作前先将变送器单位改为KPa，操作后改回）

给变送器加高端压力（单位KPa），键入所加的压力值（保留三位小数），变送器自动校正，使输出为所加的压力值。

传感器量程（图2-13）

＞＞传感器量程：

1、选择传感器量程

2、修改传感器量程

图2-13

选择传感器量程

先选择传感器的类型（图2-14），然后选择传感器的量程代码（2-15），再按→键送入变送器。

传感器类型：

[差压    ]

退出      →

图2-14

量程代码

[ 5 ]

退出      修改

图2-15

修改传感器量程

先选择传感器的量程代码，然后输入该量程代码的量程范围。

注意：输入的压力单位为Pa，只能输入正整数。改后再选择传感器量程。

K系数（图2-16）

必须先做低端，再做高端。

＞＞K系数

1、低端

2、高端

低端

给变送器加0压力，键入所加的压力值0，按→送入变送器，变送器自动调节K系数低端。

高端

给变送器正端加一个压力（接近或等于物理量程），所加压力必须大于0压力，键入所加的压力值（保留三位小数，单位KPa），按→键送入变送器，变送器自动调节K系数高端。

注意：K系数必须在正压力情况下操作，且输入的单位为KPa。

格式化

全量程格式化

注意：该操作会严重影响变送器的精度，建议用户最好不要自己做格式化。

操作方法：先给变送器加压力（各点压力必须从负压力最大到正压力最大），然后输入所加的压力值（图3-1，注意：在负压力端做格式化时，输入的压力值前面要加负号。）再按→键执行格式化，成功后返回到下一个点的格式化，不成功返回警告提示。

＞＞全量程：第01点

压强：

I         IPa

退出    →

图3-1

插补

校正格式化后超差的点。

注意：该操作会严重影响变送器的精度，建议用户最好不要自己做格式化。

操作方法：先给变送器加压力，然后输入所加的压力值（图3-2，注意：在负压力端做格式化时，输入的压力值前面要加负号。）按→键后，插补完成，此时该点测得的压力应基本等于所加压力。

＞＞插补：

压强：

I         IPa

退出    →

小信号切除

该功能是为了消除零点漂移。输入的数为用户量程的万分比。

温度补偿

可输入一个带符号的温度系数，完成全量程的温度补偿，建议在物理量程正端的60%处，温度在50℃处时完成温度补偿。还可进行四点温补，低温空压点、低温期点、高温空压点、高温满点。

设备地址

察看设备的地址。设备地址是该智能板的唯一识别号。

2.2.2.4  校准

传感器微调

零点微调

给变送器加0压力后选择此操作，变送器自动调节零点。

高端微调（操作前先将变送器单位改为KPa，操作后改回）。

给变送器加高端压力（单位KPa），键入所加的压力值（保留三位小数），变送器自动校正，使输出为所加的压力值。

低端微调（操作前先将变送器单位改为KPa，操作后改回）。

给变送器加高端压力（单位KPa），键入所加的压力值（保留三位小数），变送器自动校正，使输出为所加的压力值。

输出微调

输出微调需要将一个高精度电流表串联到回路，在进入微调时，液晶会提示接入出境电流表（图2-19），在退出电流微调时，液晶会提示恢复回路（图2-20）。

警告：

请将电流表接入

回路！

→

图2-19

警告：

请将回路设置为

自动！

→

图2-20

4mA电流微调

通过4mA电流微调（图2-21），此时输出应该为4.000mA。若电流表显示的数值不等于4.000Ma，选择“否”，出现输入框，在输入框里键入电流表显示的数值（保留三位小数），然后按→键把输入的电流值送入变送器，变送器会自动校正电流输出，使输出4.000mA，若一次达不到理想效果，可重复此操作。（注意：电流表精度应该高于表的输出精度）

＞＞输出微调：

1、4 mA微调

2、20 mA微调

图2-21

20 mA电流微调

操作方法与4mA电流微调相同。

2.2.2.5  显示模式选择（图2-22）

＞＞显示模式：

1、双显

2、单显

图2-22

双显

选择此模式，变送器显示两个变量，可通过修改单位来选择显示的变量，每隔4秒切除一次。

单显

选择此模式，变送器只显示一个变量，可通过修改单位来选择显示的变量。

第三章  提示界面

电池欠压警告

当电池电压不足时，在液晶显示的右上方会有一个电池形状的图案闪烁（图3-1）。

＞＞显示模式选择

1、双显

2、单显

图3-1

通信故障警告

当现场通讯器与变送器之间的通信出现故障时出现该警告。（图3-2）

＞＞警告

通信中断！

请检查设备

退出     →

图3-2

日期输入错误

允许输入的日期范围为1990年1月1日到2155年12月31日，当输入的日期不在这个范围时，会出现输入错误提示（图3-3）。注意日期的输入格式为×××年××月××日。

日期输入错误

图3-3

数据输入错误

当输入的参数不正确时，会出现该提示（图3-4），比如小信号切除只能输入正整数，若输入一个负数，会出现错误提示。

输入有误！

→

图3-4

附：特征化详细说明

以下均以4F为例（DP －37.4～37.4KPa）

1、选择传感器量程

2、设定用户量程

3、4mA/20mA电流微调

4、K系数

①、K系数低端：压力值为0KPa（必须先做低端）

首先关掉气源，使其处于无压力状态，然后进入K系数低端输入界面，键入低端压力值（0KPa），待压力和电流值稳定后，按→键即可。

②、K系数高端：压力值为36KPa

首先把气源打开加压，然后进入K系数高端输入界面，键入高端压力值（36KPa）待压力和电流值稳定后，按→即可。

5、传感器零点微调

6、简单格式化后温度补偿（1151型-120，3351小型化+100）

7、格式化—全量程（换到负端，压力加到最低－36000Pa）

从负压的最大值处开始格式化，如下：（均以为DP4E为例）

| 点数 | 压强值（Pa） |
| --- | --- |
| 1 | -36000 |
| 2 | -30000 |
| 3 | -24000 |
| 4 | -18000 |
| 5 | -12000 |
| 6 | -6000 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6000 |
| 9 | 12000 |
| 10 | 18000 |
| 11 | 24000 |
| 12 | 30000 |
| 13 | 36000 |

共为13个点，结束后退出。

注：点数可根据各厂习惯及精度要求增减。

8、检查各点的压力值是否准确，若某点值不准确，则用“格式化—插补”的插入功能将其校正过来。例如：现在压强加到20KPa时，20KPa压强值不准确，那么可以把法码压到20KPa，选择菜单：＞＞主菜单＞＞特征化＞＞格式化＞＞插补，再输入压强值20000KPa，按→后执行插入。该插入功能可以进行多次直到被格式化仪表达到精度要求为止。注：对同一个压力点，可以多次插补，但不同压力点的插补点数加上格式化点数不能超过40点。

注意：1、全量程格式化误操作种类及补救措施：

（1）输入的压力值与所加的压力值不相等。

（2）输入负压力时，没有加负号。

（3）没有输入压力值就做格式化。

遇到以上错误时，必须重新做全量程格式化。

注意2：插补误操作种类与补救措施：

（1）输入的压力值与所加的压力值不相等。例如：要在20KPa点做插补，外部

加20KPa的压力，但是输入为200KPa。

补救措施：重新做全量程格式化。

（2）当外部所加压力不够时就做插补。例如：要在20KPa点做插补，外部只加到10KPa的压力，输入为2000KPa。

补救措施：选择菜单：主菜单＞＞特征化＞＞格式化＞＞插补，把外部压力加到20KPa，输入20000Pa，按右箭头即可。

注意3：传感器微调误操作及补救措施：

（1）做高低端微调时，输入的压力值与外部所加的实际压力不相等。例如：做高端微调时，外部加120KPa的压力，但输入为120KPa。

补救措施：从新做高端微调，外部加120KPa压力，输入120KPa压力。

1、压力

2、电流

3、百分比

4、温度

通信菜单树

1、过程变量

2、组态与测试

3、特征化

4、校准

5、显示模式

1、状态检测

2、回路测试

3、用户量程

4、基本设置

1、输入

2、提供压力值

1、单位

2、写保护

3、阻尼

4、输出方式

5、仪表信息

6、仪表材料

7、轮询号

1、工位号

2、日期

3、描述符

4、信息

5、最终装配号

1、传感器微调

2、传感器量程

3、用户量程

4、K系数

5、格式化

6、小信号切除

7、温度补偿

8、设备地址

1、传感器零点微调

2、传感器低端微调

3、传感器高端微调

1、轮询检测

2、轮询号检测

1、选择传感器量程

2、修改传感器量程

1、低端

2、高端

1、全量程

2、插补

1、传感器零点微调

2、传感器低端微调

3、传感器高频微调

1、传感器微调

2、输出微调

1、4mA电流微调

2、20mA电流微调

1、单显

2、双显

HART操作步骤

| 回路测试 | 2、2 |
| --- | --- |
| 设备测试 | 2、1 |
| 修改用户量程 | 2、3 |
| 传感器量程 | 2、3 |
| 修改单位 | 2、4、1 |
| 写保护 | 2、4、2 |
| 阻尼 | 2、4、3 |
| 输出方式 | 2、4、4 |
| 轮询号 | 2、4、7 |
| 工位号 | 2、4、5、1 |
| 日期 | 2、4、5、2 |
| 描述符 | 2、4、5、3 |
| 信息 | 2、4、5、4 |
| 最终装配号 | 2、4、5、5 |
| 选择传感器量程 | 3、2、1 |
| 修改传感器量程 | 3、2、2 |
| K系数低端 | 3、4、1 |
| K系数高端 | 3、4、2 |
| 格式化（全量程） | 3、5、1 |
| 格式化（插补） | 3、5、2 |
| 小信号切除 | 3、6 |
| 温度补偿 | 3、7 |
| 设备地址 | 3、8 |
| 零点微调 | 4、1、1 |
| 高端微调 | 4、1、2 |
| 低端微调 | 4、1、3 |
| 4MA电流微调 | 4、2、1 |
| 20MA电流微调 | 4、2、2 |
| 双显示 | 5、1 |
| 单显示 | 5、2 |

三  通讯接口 USB HART Moden

先运行HART USB驱动安装程序HART_driver.EXE。鼠标点击“INSTALL”程序将自动安装驱动。

将HART通讯器的USB口通过转换线插入计算器的USB口

在桌面上右键我的电脑，选择属性——硬件——设备管理器——端口（COM和LPT），查看“HART通讯”的串口名，如上图为COM9，则在HART组态软件中将串口选择为COM9即可。