W650便携式干体温度校验炉使用说明书

一、产品概述：

ATE-W650便携式干体温度校验炉采用高稳定控温仪，均热块采用导热较好的合金材料。在技术上与国内外先进技术同步，在被插入深度、水平温场、垂直温场等技术方面处于领先水平。在所需的温度范围内使用，它可方便的设置并精确产生所需温度。它体积小、加热快速、控温稳定、无污染等特点，可将温度传感器与仪表进行整体校验，因此它易于携带，使用方便，易于快速可靠的温度校准，广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业。

二、产品参数及技术指标

| 温 度 范 围 | 50～650℃ |
| --- | --- |
| 热 源 | 电热 |
| 阱 深 | 160mm |
| 阱 口 尺 寸 | φ40mm |
| 箱 体 尺 寸 | 320×165×340mm |
| 水 平 温 场 | ±0.1℃ |
| 垂 直 温 场 | 从阱底向上30 mm内≤1℃ |
| 功 率 | 400W |
| 电 源 | 220V50Hz |

三、检测方法及参照规程：

JJF 1257-2010	干体式温度校准器校准方法

四、操作方法：

操作前准备工作如下：检查按钮开关是否弹起。

接通电源，电源插头上方的风扇开关打开。

(注：风扇头到尾一直开着）。

打开温控仪开关，温控表开始运行。所看到的界面即为基本界面。

4.2设定温度点相关操作如下：

在基本界面中，，温度设置，按增加键、减少键将SV窗口的数字值设为需要的温度点之后，再按一下确认键将设定温度点进行确认保存再按回到基本页面，

4.3打开电炉开关，校验炉开始升温。当设定炉温接近之后，再恒温20分钟，仪表稳定之后就可以进行热电偶的检测。

4.4 检测完毕后，依次关闭电炉开关、温控仪开关（开关弹起），炉温降至100℃，关闭风扇开关并切断电源。

五、注意事项：

在现场使用时，电源插头必须要可靠接地,使用电源AC220V±10%。

不向外散热影响热电偶检测的准确性。

5.2被测热电偶必须插到炉底，并将炉口用适量保温

塞好确保炉膛温度保持稳定.

六、售后及保修

产品自购买之日起，保修期限为一年。终生免费提供软件升级及技术咨询服务。对超过保修期的产品按损坏配件的成本价格提供更换维护服务。

为了保护好您的产品，在使用本设备前请阅读完下列安全须知。请将这些安全指示放于本产品使用现场并严格遵守 。

未经公司的事先书面许可，对本产品所附的相关手册之任何内容，不得以任何方式进行翻版，传播。

本公司已竭尽全力来确保手册内载之信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或漏载，请想本公司客服人员反映，对此，我们深表感谢。

金湖中泰仪表有限公司

电话：0517-86990888

传真：0517-86892917

网址：www.jsakyb.com

便 携 式 温 度 检 验 炉

使

用

说

明

书

金 湖 中 泰 仪 表 有 限 公 司